
纯水机采购配置参数要求及报价单
	仪器设备名称
	实验室纯水机
	规格型号
	/

	生产厂家
(推荐)
	/
	数量/单价
	1台/不超于9000元

	技术要求
	1、制水量：大于20升/小时

2、配备40L的聚四氟乙烯储水箱（二级水）
3、一级水（UP水）：满足国标（GB/T6682）一级水标准要求：电导率(25℃)/(mS/m)≤0.01，吸光度(254nm,1cm 光程)≤0.001，可溶性硅(以 SiO,计)含量/(mg/L)≤0.01

4、二级水（RO水）：满足国标（GB/T6682）二级水标准要求:电导率(25℃)/(mS/m)≤0.10，可氧化物质含量(以O计)/(mg/L)≤0.08，吸光度(254nm,1cm 光程)≤0.01,蒸发残渣(105℃士2℃)含量/(mg/L)≤1.0, 可溶性硅(以 SiO2,计)含量/(mg/L)≤0.02

5、饮用纯净水:电导率≤20μS/cm@25℃;水质达到中国国家瓶装饮用纯净水(GB17324-1998)标准；
6、取水速率： 饮用纯净水：2L/min  RO， 纯水:1.8L/min，UP 超纯水:1.5L/min



	安装要求
	按要求安装，确保通水、通电。

	主要用途
	用于制备实验室、

一、二、三级水及饮用净水

	报价单

	
	控制价（元）
	投标价（元）

	总金额
	9000
	

	单位名称（加盖公章）

联系人：                   联系电话：                           年    月    日





